**Рекомендации**

**по дезинфекции, очистке, стерилизации**

**спеченных алмазных насадок с многослойным покрытием**

1. После использования погрузите насадки в контейнер с дезинфицирующим средством (далее ДС), по возможности, сразу.
2. Используйте ДС в соответствие с инструкцией по применению.

Рекомендуем ДС для стоматологиии: Актибор (Бозон-Россия); Деконекс Денталь ББ (Борер Хеми АГ-Швейцария); Ротасепт (Шюльке и Майр ГмбХ-Германия); ID 220 (Дюрр Денталь-Орохими-Германия). Эти растворы не требуют разведения.

**Не оставляйте насадки в ДС более 60 мин**., во избежание коррозии.

Храните ДС в закрытом контейнере (естественное выпаривание увеличивает концентрацию, способствует коррозии).

В случае загрязнения ДС (появление осадка, изменение цвета) необходимо заменить.

1. После замачивания насадки чистят нейлоновой щеткой, в растворе, где они находились. Металлические щетки не использовать.

Для ускорения чистки дезинфекцию можно проводить в ультразвуковой мойке. Используйте ДС предназначенные для моек (см. инструкцию к ДС). Не рекомендуем чистить насадки в ультразвуковой мойке: 507.199.016,  507.200.018,  507.200.023,  507.250.016 во избежание отламывания кончиков.

После обработки, промыть насадку проточной водой 2 -3 минут для полного удаления ДС.

1. Перед стерилизацией высушить насадки. Это предохранит от коррозии.
2. Допускается стерилизация в автоклаве, сухожаровом шкафу или инфракрасном стерилизаторе в соответствие с инструкцией производителя.
3. Хранить крафт-пакеты с насадками в сухом и защищенном от света и пыли месте.